## Questionario tecnico Lotto1
n. 1 SISTEMA PER ECOENDOSCOPIA per la U.O.C. di ENDOSCOPIA DIGESTIVA del PO di MATERA
Caratteristiche Minime richieste da capitolato | Caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte | Riferimenti alla documentazione presentata
Specificare le caratteristiche dei dispositivi offerti in relazione a ciascuna delle caratteristiche minime richieste.
| Per la compilazione: “L’offerente dovrà fornire le informazioni richieste nel questionario tecnico tenendo ben presente che ogni caratteristica dichiarata è da intendersi come esplicitamente prevista ed inclusa nell’offerta. Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa nell’offerta economica, va esplicitamente espresso, in corrispondenza della relativa voce, che essa è opzionale. In caso di caratteristica opzionale, va contestualmente indicato, con riferimento alla voce relativa, il livello di prestazioni raggiungibile con la configurazione dell’offerta base”. | Fornire gli opportuni riferimenti alle schede tecniche del produttore allegate in offerta: nome dell’allegato e n. di pagina.
1. Videoprocessore
a) Standard di rappresentazione delle immagini in alta definizione almeno FULL-HD;
b) Dotato di funzioni per l’ottimizzazione delle immagini (descrivere);
c) Zoom elettronico;
d) Enfatizzazione della struttura, pattern mucosale, pattern vascolare (descrivere);
e) Funzione per visualizzare preferibilmente anche la vascolarizzazione profonda e la fonte del sanguinamento durante il trattamento per la potenziale riduzione di stress e tempo del trattamento (descrivere);
f) Funzione Pre-Freeze che garantisca la scelta automatica da parte del videoprocessore del frame migliore per l’archiviazione e la stampa delle immagini;
g) Picture in Picture e Picture Out Picture per visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (tipo HD, SDTV);
h) Possibilità di controlli remoti, programmabili sui tasti dell’endoscopio, da tastiera e/o touchscreen, tra cui la stampa e/o la registrazione (descrivere);
i) Possibilità di commutare, preferibilmente con un solo pulsante, più funzioni contemporaneamente (sia da touchscreen che da endoscopio);
j) Registrazione di immagini e video e memorizzazione su supporto di memoria interno e su dispositivo di memoria esterno collegato tramite porta USB (pendrive, Hard Disk esterni), esportazione in formati pc compatibili;
k) Sistema di gestione ed archiviazione delle immagini digitale delle immagini, accompagnate da dati identificativi del paziente e commenti testuali;
l) Dotato di un numero sufficiente di uscite video ad alta definizione utili al pieno e corretto funzionamento del sistema (descrivere);
m) Sistema di input informazioni (tastiera, altro), da includere in offerta;
n) Stampante medicale a colori da includere nella fornitura, compresi tutti gli accessori necessari al corretto, immediato e sicuro funzionamento;
2. Modulo di Intelligenza Artificiale
a) Compatibile con videoprocessore e videoendoscopi flessibili forniti (precisare);
b) Piattaforma elettronica di ultima generazione con algoritmi per generazione di realtà aumentata finalizzata al riconoscimento del pattern vascolare, sia pre-impostato che delegato a processo di Machine Learning;
c) Possibilità di elaborazione in tempo reale delle immagini con applicazione di informazioni e segnali di allerta relativi all’identificazione di lesioni polipoidi;
3. Ecoprocessore digitale multimodale per utilizzo di strumentazione ecoendoscopica
a) Possibilità di generare e memorizzare immagini ecografiche in differenti modalità dedicate, generate da ecoendoscopi e preferibilmente anche da minisonde ecografiche;
b) Possibilità di ampia gamma di setting di controllo ed elaborazione d’immagini ecografiche sia in tempo reale che in post-processing (descrivere);
c) Possibilità di impiego di funzioni B-mode, Color Doppler, Power Doppler, H-Flow, PW-mode, armonica di tessuto, oltre ulteriori pacchetti opzionali da quotare (elastosonografia qualitativa e quantitativa e armonica di contrasto);
d) Dotato di funzione di focalizzazione automatica;
4. Fonte luce
a) sorgente di luce preferibilmente LED, equivalente a Xenon 300W;
b) intensità luminosa regolabile manualmente o automaticamente preferibilmente anche con controllo remoto;
c) funzione stand-by di sicurezza;
d) elevata durata della lampada (precisare n. di ore);
5. Monitor per bioimmagini
a) N. 2 Monitor 4K
b) monitor medicali da almeno 27” con risoluzione 4K;
c) compatibilità con la modalità di visualizzazione Picture in Picture;
6. Pompa peristaltica per irrigazione endoscopica
a) Pompa peristaltica ad alte prestazioni che permette il lavaggio diretto della mucosa durante un esame endoscopico
b) La pompa deve essere controllata attraverso un comando a pedale e/o da pulsante remoto per via endoscopica
c) completa di tutti gli accessori necessari al corretto e completo utilizzo
7. Insufflatore CO2
a) Regolatore di CO2
b) Indicatore della CO2 residua nella bombola
c) completo di tutti gli accessori necessari al corretto e completo utilizzo
8. Stampante
a) Riproduttore di immagini endoscopiche a colori;
b) Stampa in formato almeno tipo A4;
c) Adeguata risoluzione e qualità di stampa;
d) L’apparecchio deve essere concepito in modo da configurarsi automaticamente alla connessione;
9. Carrello medicale
n.1 carrello medicale in configurazione a giorno, antiribaltamento, completo di:
a) alloggiamenti e ripiani per ospitare tutte le apparecchiature offerte;
b) supporto per monitor, con braccio snodabile;
c) ruote piroettanti antistatiche dotate di freno di stazionamento;
d) sistema di presa e manovra solido ed ergonomico;
e) dotato di sistemi per la sicura gestione dei cavi di alimentazione e collegamento;
f) dotato di trasformatore di isolamento e prese in numero adeguato, interruttori fusibili e connettori per equalizzazione di potenziale;
g) vani porta bombole e aste porta bottiglia;
n.1 carrello di alloggio per il secondo monitor con queste caratteristiche:
a. supporto per II° monitor,
b. ruote piroettanti antistatiche dotate di freno di stazionamento.
10. Flessibili:
n.1 Videogastroscopio HD (operativo)
a) Standard di rappresentazione delle immagini in alta definizione
b) Visione pattern vascolare e compatibilità con piattaforma elettronica di intelligenza artificiale
c) Profondità di campo circa 2-100 mm
d) Angolo di visione circa 140°
e) Diametro porzione distale circa 10 mm
f) Canale operativo di ca 3.8 mm
g) Up/Down circa 210°/90° Right/Left circa 100°/100°
h) Canale di lavaggio ausiliario
i) Lunghezza operativa circa 1030 mm
n.1 Video-ecoendoscopio laterale (operativo)
a) Videoecogastroscopio per biopsia ed endochirurgia eco guidata, compatibile con il videoprocessore offerto
b) Acquisizione in tempo reale di immagine ecografica a scansione assiale elettronica e di immagine endoscopica
c) Canale operativo di almeno 3.5 mm
d) Tipo di scansione: B-mode, M-mode, Color e Power Doppler, e preferibilmente armonica di contrasto ed elastografia
e) Visione ottica con agolo antero-laterale di almeno 40°
f) Angolo di visione di circa 100°
g) Profondità di campo 3-100 mm
h) Lunghezza operativa circa 1250 mm
n. 2 Videoduodenoscopi HD (operativi) a visione laterale
a) Standard di rappresentazione delle immagini in alta definizione
b) Visione laterale
c) Visione pattern vascolare
d) Cappuccio distale preferibilmente monouso
e) Profondità di campo circa 2-100 mm
f) Angolo di visione circa 140°
g) Diametro porzione distale circa 12.5 mm
h) Diametro sonda circa 11.3 mm
i) Canale operativo di ca 4.2 mm
j) Up/Down circa 120°/90° Right/Left circa 110°/90°
k) Lunghezza operativa circa 1030mm
n. 2 Videocolonscopi HD pediatrici
a) Visione pattern vascolare e compatibilità con piattaforma elettronica di intelligenza artificiale
b) Profondità di campo in modalità circa 2-100mm
c) Angolo di visione di circa 170°
d) Possibilità di regolazione manuale della rigidità della sonda, o sistema equivalente
e) Up/Down circa 180°/180° Right/Left circa 160°/160°
f) Lunghezza operativa circa 1330 mm
g) Canale operativo ca. 3.2 mm
h) Diametro distale della sonda ca. 12 mm.
La fornitura deve includere tutto il necessario al corretto, sicuro, completo ed immediato utilizzo e funzionamento dei componenti.
Ogni videoendoscopio offerto dovrà essere corredato almeno di valigia, set di pinze, tappi di tenuta, accessori per la pulizia dei canali e tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato funzionamento.

## Questionario tecnico Lotto2
n. 2 SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA 3D-4K-ICG per la CHIRURGIA GENERALE del PO di Matera e del PO di Policoro
Caratteristiche Minime richieste da capitolato | Caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte | Riferimenti alla documentazione presentata
Specificare le caratteristiche dei dispositivi offerti in relazione a ciascuna delle caratteristiche minime richieste.
| Per la compilazione: “L’offerente dovrà fornire le informazioni richieste nel questionario tecnico tenendo ben presente che ogni caratteristica dichiarata è da intendersi come esplicitamente prevista ed inclusa nell’offerta. Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa nell’offerta economica, va esplicitamente espresso, in corrispondenza della relativa voce, che essa è opzionale. In caso di caratteristica opzionale, va contestualmente indicato, con riferimento alla voce relativa, il livello di prestazioni raggiungibile con la configurazione dell’offerta base”. | Fornire gli opportuni riferimenti alle schede tecniche del produttore allegate in offerta: nome dell’allegato e n. di pagina.
1) Videoprocessore 3D
a) Standard di rappresentazione delle immagini in 4K (risoluzione non inferiore a 3840 x 2160 pixel);
b) In grado di supportare sia la visione in 3D che in 2D;
c) Facile commutazione da 3D a 2D (indicare modalità di commutazione);
d) Dotato di funzioni per l’ottimizzazione delle immagini (descrivere);
e) Interfaccia utente semplice ed intuitiva;
f) Sistema di gestione per l'input delle informazioni (tastiera, altro), da includere in offerta;
g) Dotato di sistema picture in picture o altro sistema di raffronto diagnostico delle immagini;
h) Software interfaccia in lingua italiana;
i) Sistema di memorizzazione digitale delle immagini, accompagnate da dati identificativi del paziente e commenti testuali. Possibilità di memorizzazione anche su supporto digitale rimovibile (pendrive, hard disk esterni);
j) Esportazione delle immagini in formati pc compatibili;
2) Monitor medicale 3D/4K
a) Standard di rappresentazione delle immagini in 4K (risoluzione non inferiore a 3840 x 2160 pixel);
b) Dimensione non inferiore a 30”;
c) Ampio angolo di visione (specificare);
d) Controllo semplice dei parametri delle immagini e delle funzioni di configurazione;
e) Dotatazione di almeno 3 paia di occhiali per la visione in 3D;
f) Dotato di un numero sufficiente di ingressi e uscite (specificare);
g) Visualizzazione di immagine 3D/4K con possibilità di passare facilmente dall’una all’altra modalità;
3) Fonte di luce ICG
a) Lampada LED con flusso luminoso di oltre 2000 lumen;
b) Sorgente di luce per diagnosi di perfusione di tessuti ed organi con verde di indocianina (ICG);
c) Dotata di sistema di commutazione tra luce bianca e modalità fluorescenza;
d) Durata della lampada elevata (specificare);
e) Dotata di sistema di controllo della luminosità;
f) Interfaccia utente semplice ed intuitiva;
g) Regolazione automatica della luminosità;
h) Intensità luminosa regolabile in un ampio intervallo di valori;
i) Dotata di cavi in fibra ottica (fornire almeno n. 2 pezzi) (specificare);
4) Videolaparoscopio 3D ICG, visione 30°
a) Standard di rappresentazione delle immagini in 4K (risoluzione non inferiore a 3840 x 2160 pixel) con funzione ICG
b) Sistema integrato (ottica e telecamera) o sistema composto da testa telecamera e ottica rigida;
c) Possibilità di acquisire immagini e video con visione sia in 3D che in 2D;
d) Dotato di pulsanti per il controllo delle funzioni;
e) Diametro esterno dell’ottica circa 10 mm;
f) Preferibilmente autoclavabile (descrivere metodo di sterilizzazione o altra soluzione tecnologica impiegata);
5) Carrello medicale
a) Dotato di un numero di ripiani e/o bracci sufficienti a contenere tutte le apparecchiature offerte;
b) Dotato di maniglie per agevolare gli spostamenti;
c) Dotato di alloggiamento per la testina della telecamera;
d) Dotato di ruote piroettanti e antistatiche, almeno 2 con freno;
e) Con canalizzazioni per contenere i cavi di collegamento e di alimentazione;
f) Dotato di trasformatore d’isolamento e prese a norma IEC;
6) Telecamera 2D ICG
a) Compatibile con lo standard di rappresentazione delle immagini in 4K;
b) Compatibile con la diagnosi di tessuti e organi con verde di indocianina (ICG);
c) Sterilizzabile (descrivere metodo di sterilizzazione impiegato);
d) Controllo delle funzioni sulla testina della telecamera;
7) Ottiche laparoscopiche ICG
a) N. 2 Ottiche laparoscopiche, visione 0°, diametro circa 5 mm, autoclavabili, per applicazioni ICG. Complete di cavi luce e cestelli;
b) N. 2 Ottiche laparoscopiche, visione 30°, diametro circa 10 mm, autoclavabili, per applicazioni ICG. Complete di cavi luce e cestelli;
8) Esoscopio per linfonodo sentinella
a) Esoscopio NIR/ICG con orientamento dell'immagine a 90° in 4K;
b) Dotato di illuminatore integrato e filtro di osservazione per la diagnostica in fluorescenza NIR/ICG, per applicazioni in luce bianca e per la visualizzazione ICG nel vicino infrarosso;
c) Impiego con testa telecamera e cavo luce di diametro circa 5 mm, distanza di lavoro 10-30 cm, autoclavabile;
d) Dotato di braccio autostatico a batterie per il posizionamento flessibile di endoscopi e di strumenti per la chirurgia open, per la microchirurgia e per la chirurgia mininvasiva
e) Comprensivo di almeno n. 2 cavi a fibre ottiche di lunghezza circa 300 cm e diametro circa 5 mm.
La fornitura deve includere tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato utilizzo e funzionamento dei componenti.
Ogni videolaparoscopio offerto dovrà essere corredato almeno di valigia, eventuale contenitore per la sterilizzazione e tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato funzionamento.
SISTEMA VIDEOLAPAROSCOPICO 3D 4K ICG PER CHIRURGIA GENERALE PER IL P.O. DI POLICORO:
1) Videoprocessore 3D
a) Standard di rappresentazione delle immagini in 4K (risoluzione non inferiore a 3840 x 2160 pixel)
b) In grado di supportare sia la visione in 3D che in 2D;
c) Facile commutazione da 3D a 2D (indicare modalità di commutazione);
d) Dotato di funzioni per l’ottimizzazione delle immagini (descrivere);
e) Interfaccia utente semplice ed intuitiva;
f) Sistema di gestione per l'input delle informazioni (tastiera, altro), da includere in offerta;
g) Dotato di sistema picture in picture o altro sistema di raffronto diagnostico delle immagini;
h) Software interfaccia in lingua italiana;
i) Sistema di memorizzazione digitale delle immagini, accompagnate da dati identificativi del paziente e commenti testuali. Possibilità di memorizzazione anche su supporto digitale rimovibile (pendrive, hard disk esterni);
j) Esportazione delle immagini in formati pc compatibili;
2) Monitor medicale 3D/4K
a) Standard di rappresentazione delle immagini in 4K (risoluzione non inferiore a 3840 x 2160 pixel);
b) Dimensione non inferiore a 30”;
c) Ampio angolo di visione (specificare);
d) Controllo semplice dei parametri delle immagini e delle funzioni di configurazione;
e) Dotatazione di almeno 3 paia di occhiali per la visione in 3D;
f) Dotato di un numero sufficiente di ingressi e uscite (specificare);
g) Visualizzazione di immagine 3D/4K con possibilità di passare facilmente dall’una all’altra modalità;
3) Fonte di luce ICG
a) Lampada LED con potenza di almeno 300 W;
b) Sorgente di luce per diagnosi di perfusione di tessuti ed organi con verde di indocianina (ICG);
c) Dotata di sistema di commutazione tra luce bianca e modalità fluorescenza;
d) Durata della lampada elevata (specificare);
e) Dotata di sistema di controllo della luminosità;
f) Interfaccia utente semplice ed intuitiva;
g) Regolazione automatica della luminosità;
h) Intensità luminosa regolabile in un ampio intervallo di valori;
i) Dotata di cavi in fibra ottica (fornire almeno n. 2 pezzi) (specificare);
4) Videolaparoscopio 3D ICG, visione 30°
a) Standard di rappresentazione delle immagini in 4K (risoluzione non inferiore a 3840 x 2160 pixel) con funzione ICG
b) Sistema integrato (ottica e telecamera) o sistema composto da testa telecamera e ottica rigida;
c) Possibilità di acquisire immagini e video con visione sia in 3D che in 2D;
d) Dotato di pulsanti per il controllo delle funzioni;
e) Diametro esterno dell’ottica circa 10 mm;
f) Preferibilmente autoclavabile (descrivere metodo di sterilizzazione o altra soluzione tecnologica impiegata);
5) Carrello medicale
a) Dotato di un numero di ripiani e/o bracci sufficienti a contenere tutte le apparecchiature offerte;
b) Dotato di maniglie per agevolare gli spostamenti;
c) Dotato di alloggiamento per la testina della telecamera;
d) Dotato di ruote piroettanti e antistatiche, almeno 2 con freno;
e) Con canalizzazioni per contenere i cavi di collegamento e di alimentazione;
f) Dotato di trasformatore d’isolamento e prese a norma IEC.
La fornitura deve includere tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato utilizzo e funzionamento dei componenti.
Ogni strumento offerto dovrà essere corredato almeno di valigia, eventuale contenitore per la sterilizzazione e tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato funzionamento.

## Questionario tecnico Lotto3
n. 1 SISTEMA PER ECONDOSCOPIA e n. 1 SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA 3D-4K PER L’IRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE
Caratteristiche Minime richieste da capitolato | Caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte | Riferimenti alla documentazione presentata
Specificare le caratteristiche dei dispositivi offerti in relazione a ciascuna delle caratteristiche minime richieste.
| Per la compilazione: “L’offerente dovrà fornire le informazioni richieste nel questionario tecnico tenendo ben presente che ogni caratteristica dichiarata è da intendersi come esplicitamente prevista ed inclusa nell’offerta. Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa nell’offerta economica, va esplicitamente espresso, in corrispondenza della relativa voce, che essa è opzionale. In caso di caratteristica opzionale, va contestualmente indicato, con riferimento alla voce relativa, il livello di prestazioni raggiungibile con la configurazione dell’offerta base”. | Fornire gli opportuni riferimenti alle schede tecniche del produttore allegate in offerta: nome dell’allegato e n. di pagina.
1. Videoprocessore
a) Standard di rappresentazione delle immagini in alta definizione almeno FULL-HD;
b) Dotato di funzioni per l’ottimizzazione delle immagini (descrivere);
c) Zoom elettronico;
d) Enfatizzazione della struttura, pattern mucosale, pattern vascolare (descrivere);
e) Funzione per visualizzare preferibilmente anche la vascolarizzazione profonda e la fonte del sanguinamento durante il trattamento per la potenziale riduzione di stress e tempo del trattamento (descrivere);
f) Funzione Pre-Freeze che garantisca la scelta automatica da parte del videoprocessore del frame migliore per l’archiviazione e la stampa delle immagini;
g) Picture in Picture e Picture Out Picture per visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (tipo HD, SDTV);
h) Possibilità di controlli remoti, programmabili sui tasti dell’endoscopio, da tastiera e/o touchscreen, tra cui la stampa e/o la registrazione (descrivere);
i) Possibilità di commutare, preferibilmente con un solo pulsante, più funzioni contemporaneamente (sia da touchscreen che da endoscopio);
j) Registrazione di immagini e video e memorizzazione su supporto di memoria interno e su dispositivo di memoria esterno collegato tramite porta USB (pendrive, Hard Disk esterni), esportazione in formati pc compatibili;
k) Sistema di gestione ed archiviazione delle immagini digitale delle immagini, accompagnate da dati identificativi del paziente e commenti testuali;
l) Dotato di un numero sufficiente di uscite video ad alta definizione utili al pieno e corretto funzionamento del sistema (descrivere);
m) Sistema di input informazioni (tastiera, altro), da includere in offerta;
n) Stampante medicale a colori da includere nella fornitura, compresi tutti gli accessori necessari al corretto, immediato e sicuro funzionamento;
2. Modulo di Intelligenza Artificiale
a) Compatibile con videoprocessore e videoendoscopi flessibili forniti (precisare);
b) Piattaforma elettronica di ultima generazione con algoritmi per generazione di realtà aumentata finalizzata al riconoscimento del pattern vascolare, sia pre-impostato che delegato a processo di Machine Learning;
c) Possibilità di elaborazione in tempo reale delle immagini con applicazione di informazioni e segnali di allerta relativi all’identificazione di lesioni polipoidi;
3. Ecoprocessore digitale multimodale per utilizzo di strumentazione ecoendoscopica
a) Possibilità di generare e memorizzare immagini ecografiche in differenti modalità dedicate, generate da ecoendoscopi e preferibilmente anche da minisonde ecografiche;
b) Possibilità di ampia gamma di setting di controllo ed elaborazione d’immagini ecografiche sia in tempo reale che in post-processing (descrivere);
c) Possibilità di impiego di funzioni B-mode, Color Doppler, Power Doppler, H-Flow, PW-mode, armonica di tessuto, con previsione di pacchetti per elastosonografia qualitativa e quantitativa e armonica di contrasto;
d) Dotato di funzione di focalizzazione automatica;
4. Fonte luce
a) sorgente di luce preferibilmente LED, equivalente a Xenon 300W;
b) intensità luminosa regolabile manualmente o automaticamente preferibilmente anche con controllo remoto;
c) funzione stand-by di sicurezza;
d) elevata durata della lampada (precisare n. di ore);
5. Monitor per bioimmagini
a) N. 2 Monitor 4K
b) monitor medicali da almeno 27” con risoluzione 4K;
c) compatibilità con la modalità di visualizzazione Picture in Picture;
6. Pompa peristaltica per irrigazione endoscopica
a) Pompa peristaltica ad alte prestazioni che permette il lavaggio diretto della mucosa durante un esame endoscopico;
b) La pompa deve essere controllata attraverso un comando a pedale e/o da pulsante remoto per via endoscopica;
c) completa di tutti gli accessori necessari al corretto e completo utilizzo;
7. Insufflatore CO2
a) Regolatore di CO2;
b) Indicatore della CO2 residua nella bombola;
c) completo di tutti gli accessori necessari al corretto e completo utilizzo;
8. Stampante
a) Riproduttore di immagini endoscopiche a colori;
b) Stampa in formato almeno tipo A4;
c) Adeguata risoluzione e qualità di stampa;
d) L’apparecchio deve essere concepito in modo da configurarsi automaticamente alla connessione;
9. Carrello medicale
n.2 carrelli medicale in configurazione a giorno, antiribaltamento, completo di:
a) alloggiamenti e ripiani per ospitare tutte le apparecchiature offerte;
b) supporto per monitor, con braccio snodabile e possibilità di allocazione 2 monitor;
c) ruote piroettanti antistatiche dotate di freno di stazionamento;
d) sistema di presa e manovra solido ed ergonomico;
e) dotato di sistemi per la sicura gestione dei cavi di alimentazione e collegamento;
f) dotato di trasformatore di isolamento e prese in numero adeguato, interruttori fusibili e connettori per equalizzazione di potenziale;
g) vani porta bombole e aste porta bottiglia;
10. Videoendoscopi
N.4 Videocolonscopio lungo
a) Risoluzione nativa non inferiore ad HD
b) Diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,2 mm
c) Canale bioptico non inferiore a 3,7 mm
d) Profondità di campo non inferiore a 3–100 mm
e) Angolo di visione non inferiore a 140°
f) Angolazione Alto/Basso non inferiori a 180°/180° e Destra/Sinistra non inferiori a 160°/160°
g) Lunghezza operativa di circa 1600 mm
N.1 Videocolonscopio a magnificazione ottica lungo
a) Risoluzione nativa non inferiore ad HD
b) Diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,2 mm
c) Canale bioptico non inferiore a 3,7 mm
d) Profondità di campo non inferiore a 3–100 mm
e) Angolo di visione non inferiore a 140°
f) Angolazione Alto/Basso non inferiori a 180°/180° e Destra/Sinistra non inferiori a 160°/160°
g) Lunghezza operativa di circa 1600 mm
h) Sistema di magnificazione ottica con modalità di messa a fuoco ravvicinata
N.1 Videoecoendoscopio lineare
a) Range di frequenza selezionabile non inferiore a 5–12 MHz
b) Angolo di scansione ecografica non inferiore a 100°
c) Diametro del tubo di inserzione non superiore a 13,5 mm
d) Canale operativo non inferiore a 3,7 mm
e) Angolo di visione non inferiore a 100°
f) Angolazione Alto/Basso non inferiori a 130°/70° e Destra/Sinistra non inferiori a 70°/70°
g) Lunghezza operativa di circa 1200 mm
La ditta appaltatrice dovrà garantire la fornitura e l’installazione delle apparecchiature relative al lotto 3 entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto
La fornitura deve includere tutto il necessario al corretto, sicuro, completo ed immediato utilizzo e funzionamento dei componenti.
Ogni videoendoscopio offerto dovrà essere corredato almeno di valigia, set di pinze, tappi di tenuta, accessori per la pulizia dei canali e tutto il necessario al corretto, sicuro ed immediato funzionamento.